## Slide 1: 基于ODC200 的网分功能设计
From technology breakthrough to product innovation
General Test Systems Inc.
Accurate · Simple · Fast · Agile
Jun Li

## Slide 2: 网分原理
03
PART FOUR

## Slide 3: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
基本原则
先用标准件进行测试，获得误差参数
再根据校准用的误差参数，计算S11, S21等参数
+(
+(
+(
+(

## Slide 4: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
基本原则
先用标准件进行测试，获得误差参数
再根据校准用的误差参数，计算S11, S21等参数
12个参数变换
计算得到12个参数的值后，实际参数变换为

## Slide 5: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
基本原则
先用标准件进行测试，获得误差参数
再根据校准用的误差参数，计算S11, S21等参数
计算得到12个参数的值后，实际参数变换为

## Slide 6: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
基本原则
先用标准件进行测试，获得误差参数
再根据校准用的误差参数，计算S11, S21等参数
计算得到12个参数的值后，实际参数变换为

## Slide 7: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
12个参数计算方法：
根据P3, 测量值和实际值关系为：
测量流程及计算方法：
（1） 1，2端口用直通件短路，此时S11A=S22A=0, S12A=S21A=1
此时可计算M9~M12

## Slide 8: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
12个参数计算方法：
根据P3, 测量值和实际值关系为：
测量流程及计算方法：
（2） 1端口开路，2端口接负载，此时S11A=1，S22A=0， S12A=S21A=0
此时可计算M3, M6和M7
测量流程及计算方法：
（3） 1端口短路，2端口接负载，此时S11A=-1，S22A=0， S12A=S21A=0
此时可计算M1

## Slide 9: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
12个参数计算方法：
根据P3, 测量值和实际值关系为：
测量流程及计算方法：
（4） 2端口开路，1端口接负载，此时S22A=1，S11A=0， S12A=S21A=0
此时可计算M4, M5和M8
测量流程及计算方法：
（5） 2端口短路，1端口接负载，此时S22A=-1，S11A=0， S12A=S21A=0
此时可计算M2

## Slide 10: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
12个参数计算方法：
根据P3, 测量值和实际值关系为：
12个参数根据M1~M12进行反计算，可得到：

## Slide 11: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
计算得到12个参数的值后，实际参数变换为

## Slide 12: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)
开始
提示客户用直通件连接端口1和2
获取幅度和相位并计算M9~M12
提示客户1端口连接开路，2端口接匹配
获取幅度和相位并计算M3，M6和M7
提示客户1端口连接短路，2端口接匹配
获取幅度和相位并计算M1
提示客户1端口连接匹配，2端口接开路
获取幅度和相位并计算M4，M5和M8
提示客户2端口连接短路，1端口接匹配
获取幅度和相位并计算M2
计算12个误差参数并保存，将数据传送给ODC
校准参数包括：
起始频率
步进
终止频率
带宽IFBW
校准功率
注意：
计算每一个参数的时候，
如S21，表示1端口发射
2端口接收，需要按如此配置状态下的M值

## Slide 13: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 14: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 15: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 16: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 17: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 18: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 19: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 20: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 21: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 22: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 23: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 24: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 25: 网分基本校准与测试原理（<6GHz)

## Slide 26
Accurate · Simple · Fast · Agile
Thanks!